INSTRUÇÕES DE USO

Nome Técnico: INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS

Nome Comercial: INSTRUMENTAL CIRÚRGICO ORTOSINTESE

Registro ANVISA: 81202190013

- DESCRIÇÃO

Os INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS ORTOSINTESE são desenvolvidos para utilização em procedimentos médicos, tanto cirúrgicos quanto ambulatoriais. São fabricados em aço inoxidável, conforme a norma ASTM F899 - Standard Specification for Stainless Steel for Surgical Instruments).

Abaixo estão os modelos dos instrumentais:

| REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| 1723/02 | GUIA DE FIO Ø 1,8MM |
| 1725/02 | GUIA PROTETOR |
| 1737/01 | MÁSCARA NEW SPIN |
| 1738 | GUIA DE ÂNGULO VARIÁVEL |
| 1739 | PROBE |
| 1995/02 | BROCA Ø 2,8MM COM ENGATE RÁPIDO E STOP |
| 2051/01 | IMPACTOR |
| 2085/10 | IMPACTOR DE INSERTO Ø22MM |
| 2086/02 | IMPACTOR DE INSERTO Ø 36MM |
| 2086/04 | CABO DOS IMPACTADORES DE INSERTO |
| 2086/20 | IMPACTOR DE INSERTO Ø28MM |
| 2086/21 | IMPACTOR DE INSERTO Ø32MM |
| 2086/22 | IMPACTOR DE INSERTO Ø36MM |
| 2086/23 | IMPACTOR DE INSERTO Ø40MM |
| 2086/24 | CABO DOS IMPACTADORES DE INSERTO |
| 2167 | PARAFUSO M7 |
| 2540/02 | CABO COM ENGATE AO CANULADO Ø 2,7MM |
| 2540/03 | CABO COM ENGATE AO CANULADO Ø 2MM |
| 2627/01 | CHAVE SEXTAVADA 3,5MM COM ENGATE RÁPIDO |
| 2916 | GUIA PROXIMAL SIGNUS II |
| 2916/01 | PARAFUSO DE CONEXÃO SIGNUS II |
| 2916/02 | GUIA ANTEVERSÃO |
| 2916/03 | GUIA DE POSICIONAMENTO |
| 3415/01 | CHAVE SEXTAVADA 5MM COM ENGATE RÁPIDO |
| 3881/01 | CHAVE BUCOMAXILO SISTEMA 1.2/1.6 |
| 3881/02 | CHAVE BUCOMAXILO SISTEMA 2.0/2.4 |
| 3881/03 | CHAVE BUCOMAXILO LONGA |
| 3913 | CORTADOR DE PLACA MINI RÍGIDO |
| 3914 | DOBRADOR DE PLACAS MEIO DA FACE DE 3 PONTOS |
| 3915 | DOBRADOR DE PLACAS DE 3 PONTOS MICRO |
| 3916 | FÓRCEPS DE FLEXÃO DE PLACA |
| 3917 | PINÇA PEQUENA DE AGARRAMENTO |
| 3918 | PINÇA PORTA IMPLANTE |
| 3920 | CÂNULA MODULAR PONTEIRA CURTA |
| 3920/01 | CÂNULA MODULAR PONTEIRA LONGA |
| 3920/02 | CÂNULA MODULAR - MANDÍBULA |
| 3921 | TROCAR, PONTA CURTA |
| 3921/01 | TROCAR, PONTA COMPRIDA |
| 3921/02 | TROCAR, CÂNULA BLUNT |
| 3922 | CABO MODULAR PARA CÂNULA |
| 3923 | RETRATOR DE BOCHECHA EM FORMA DE U |
| 3924 | SUPORTE DE PLACA DE 1,2MM |
| 3924/01 | SUPORTE DE PLACA DE 1,6MM |
| 3924/02 | SUPORTE DE PLACA DE 2,0MM |
| 3925 | CABO DE ACOPLAMENTO RÁPIDO |
| 3926 | CABO FIXO DE ACOPLAMENTO RÁPIDO |
| 3926/01 | CABO DE ACOPLAMENTO RÁPIDO COM CATRACA |
| 3939/01 | GUIA DE BROCA DE 2,4MM |
| 3939/02 | GUIA DE BROCA DE BLOQUEIO DE 2,4MM |
| 3940/01 | GUIA DE PERFURAÇÃO PLACA DE TRAVAMENTO 2,0MM |
| 3940/02 | GUIA DE PERFURAÇÃO PLACA DE TRAVAMENTO 2,4MM |
| 3941/01 | GUIA DE PERFURAÇÃO BLOQUEADO 2,0MM |
| 3941/02 | GUIA DE PERFURAÇÃO PARA COMPRESSÃO 2,0MM |
| 3942 | DOBRADOR DE PLACA DE ÂNGULO DIREITO |
| 3943 | 2,0 / 2,4MM - ALICATE CURVADOR DE PLACA DE FRATURA, CATRACA |
| 3944 | 2,0 / 2,4MM - ALICATE PARA CURVAR PLACA DE FRATURA |
| 3945 | CORTADOR DE PLACAS, RECONSTRUÇÃO, SEM FLANGE |
| 3946 | CORTADOR DE PLACAS, RECONSTRUÇÃO, COM E SEM FLANGE |
| 3947 | CORTADOR DE PLACAS |
| 3948 | FÓRCEPS DE REDUÇÃO |
| 3949 | RETRATOR DE BOCHECHA, BRAÇADEIRA |
| 3950 | DOBRADOR DE PLACAS UNIVERSAL |
| 3951 | MEDIDOR DE PROFUNDIDADE |
| 3952 | CURVADOR DE PLACA MICRO E MINI CALIBRADO |
| 4060 | FRESA PROXIMAL CANULADA |
| 4061 | CABO EM "T" ENGATE RÁPIDO |
| 4062 | CHAVE HEXALOBULAR T55 |
| 4062/01 | CHAVE HEXALOBULAR T50 |
| 4063 | IMPACTOR DE HASTE |
| 4064 | CHAVE TRAVA DO IMPACTOR |
| 4065 | CÂNULA DE PROTEÇÃO DO FURO PROXIMAL |
| 4066 | CÂNULA PARA FIO GUIA E BROCA Ø 3,2MM |
| 4068 | FIO ROSCADO Ø 3MM |
| 4069 | MEDIDOR DO FIO GUIA |
| 4071 | MACHO PARAFUSO TROCANTÉRICO |
| 4072 | CHAVE POSICIONADORA DO PARAFUSO TROCANTÉRICO |
| 4073 | CHAVE HEXALOBULAR T25 |
| 4074 | CÂNULA DE PROTEÇÃO PARA FUROS DISTAIS |
| 4075 | CÂNULA PARA BROCA Ø 4,3MM |
| 4077 | ESCAREADOR DO PARAFUSO TRAVA |
| 4078 | CÂNULA PARA BROCA Ø 5MM |
| 4080 | CHAVE HEXALOBULAR CANULADA T25 |
| 4081 | FIO LISO Ø 1,8 X 350MM |
| 4082 | ESCAREADOR PARA PORCA CONDILAR |
| 4083/01 | CHAVE HEXALOBULAR T25 FLEXÍVEL |
| 4083/02 | CHAVE HEXALOBULAR T50 FLEXÍVEL |
| 4083/03 | CHAVE HEXALOBULAR T55 FLEXÍVEL |
| 4084/01 | CABO AXIAL COM ENGATE RÁPIDO |
| 5177 | IMPACTOR PARAFUSO LÂMINA |
| 5200 | TUBO DE CORREÇÃO |
| 5201 | ANEL TRAVA LATERAL |
| 5202 | ESPAÇADOR VERTICAL |
| 5203 | PORCA DE TRAVA |
| 5204/01 | ESPAÇADOR HORIZONTAL 5MM |
| 5204/02 | ESPAÇADOR HORIZONTAL 10MM |
| 5204/03 | ESPAÇADOR HORIZONTAL 15MM |
| 5204/04 | ESPAÇADOR HORIZONTAL 20MM |
| 5204/05 | ESPAÇADOR HORIZONTAL 25MM |
| 5204/06 | ESPAÇADOR HORIZONTAL 30MM |
| 5204/07 | ESPAÇADOR HORIZONTAL 35MM |
| 5204/08 | ESPAÇADOR HORIZONTAL 40MM |
| 5204/09 | ESPAÇADOR HORIZONTAL 45MM |
| 5204/10 | ESPAÇADOR HORIZONTAL 50MM |
| 5205 | EMPURRADOR DE HASTE |
| 5206 | PORCA DO EMPURRADOR |
| 5207 | EMPURRADOR DE BARRA LISA |
| 5208 | MANOPLA DE ALINHAMENTO |
| 5209 | CABO REDONDO COM ENGATE RÁPIDO |
| 5210 | CHAVE DE FIXAÇÃO |
| 5211/01 | HASTE ALINHADORA 250MM |
| 5211/02 | HASTE ALINHADORA 300MM |
| 5211/03 | HASTE ALINHADORA 350MM |
| 5211/04 | HASTE ALINHADORA 400MM |
| 5211/05 | HASTE ALINHADORA 450MM |
| 5211/06 | HASTE ALINHADORA 500MM |
| 5213/01 | CHAVE HEXALOBULAR T20 X 250MM |
| 5213/02 | CHAVE HEXALOBULAR T30 X 250MM |
| 5214/01 | PROBE CURVO |
| 5214/02 | PROBE |
| 5300 | CABO EM T COM ENGATE RÁPIDO |
| 5302 | CHAVE PARA BLOQUEADOR DE CIMENTO |
| 5304/01 | COLO DE PROVA OFFSET 35MM PARA MAGNUS II |
| 5304/02 | COLO DE PROVA OFFSET 38MM PARA MAGNUS II |
| 5304/03 | COLO DE PROVA OFFSET 44MM PARA MAGNUS II |
| 5307 | FORMÃO INICIAL |
| 5308 | POSICIONADOR DA HASTE MAGNUS II PARA VIA DE ACESSO LATERAL |
| 5309 | CABO PARA RASPA |
| 5310 | POSICIONADOR DA HASTE MAGNUS II PARA VIA DE ACESSO POSTERIOR |
| 5321 | FORMÃO INICIAL |
| 5322 | IMPACTOR |
| 5323 | IMPACTOR / EXTRATOR |
| 5325 | CABO PARA RASPA |
| 5326 | ADAPTADOR 12/14 |
| 5328 | IMPACTOR DE ACETÁBULO NÃO CIMENTADO |
| 5329/01 | ADAPTADOR PEQUENO |
| 5329/02 | ADAPTADOR MÉDIO |
| 5329/03 | ADAPTADOR GRANDE |
| 7019/02 | FIO LISO Ø 2,0 X 620MM |
| 7040/01 | BROCA TIBIAL Ø25MM |
| 7065/17 | PARAFUSO FIXAÇÃO HASTE DISTAL M6 X 20MM (PROVA) |
| 7080/28 | FRESA TAMANHO 9 (RASPA FEMORAL UNION CIMENTADA) |
| 7080/29 | FRESA TAMANHO 10 (RASPA FEMORAL UNION CIMENTADA) |
| 7080/30 | FRESA TAMANHO 11 (RASPA FEMORAL UNION CIMENTADA) |
| 7080/31 | FRESA TAMANHO 12 (RASPA FEMORAL UNION CIMENTADA) |
| 7080/32 | FRESA TAMANHO 13 (RASPA FEMORAL UNION CIMENTADA) |
| 7080/33 | FRESA TAMANHO 14 (RASPA FEMORAL UNION CIMENTADA) |
| 7080/34 | FRESA TAMANHO 15 (RASPA FEMORAL UNION CIMENTADA) |
| 7080/35 | FRESA TAMANHO 16 (RASPA FEMORAL UNION CIMENTADA) |
| 7080/36 | FRESA TAMANHO 18 (RASPA FEMORAL UNION CIMENTADA) |
| 7091/02 | COLO DE PROVA UNION HIGH OFFSET |
| 7091/03 | COLO DE PROVA UNION 125° |
| 7125/01 | MEDIDOR DE PROFUNDIDADE STS |
| 7132/01 | CHAVE EM T CANULADA |
| 7249/03 | CHAVE ESPONDILOLISTESE |
| 7254 | CHAVE DE APERTO MONOAXIAL |
| 7255 | CHAVE CACHIMBO 7,0MM |
| 7912 | POSICIONADOR COMPONENTE FEMORAL |

- FORMAS DE APRESENTAÇÃO

Os itens pertinentes à família de instrumentais podem ser fornecidos de duas formas:

1. Embalagens unitárias em filme de polietileno de baixa densidade (PEBD), atóxico e inodoro, seladas termicamente.

2. Em contêineres de Alumínio ASTM 5052, projetados para acondicionar os itens de forma segura e eficiente.

Ambas as formas são NÃO ESTÉREIS e acompanhadas dos rótulos de identificação e orientação de acesso às suas instruções de uso

- INDICAÇÕES

Os INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS ORTOSINTESE foram desenvolvidos para auxiliar o profissional médico em procedimentos cirúrgicos invasivos, devendo ser necessariamente conduzido por profissional habilitado, com conhecimentos da técnica cirúrgica e dos aspectos mecânicos do instrumental.

- CONTRAINDICAÇÕES

Os instrumentais não apresentam contraindicações. No entanto, é fundamental realizar inspeções regulares e criteriosas em todos os itens, a fim de identificar possíveis desgastes, deformações ou danos. Caso qualquer anomalia seja detectada, o instrumental deve ser imediatamente encaminhado para manutenção ou substituição junto ao distribuidor autorizado.

- AVISOS E PRECAUÇÕES

Os instrumentais podem ser reutilizados, porém advertimos os usuários quanto aos seguintes itens:

- Todos os instrumentais devem ser limpos e esterilizados em autoclave a vapor antes do uso. Durante a limpeza não utilize esponjas ou agentes abrasivos.

- Os instrumentais são submetidos ao desgaste habitual de sua utilização. Instrumentais que tenham experimentado forças excessivas podem danificar-se. É importante salientar que estes instrumentais deverão ser utilizados exclusivamente para os fins projetados;

- A Ortosintese recomenda uma inspeção regular e pontual em todos os instrumentais para verificar possíveis desgastes ou deformações. Essa inspeção pode ser controlada conforme os critérios de manutenção estabelecidos por cada instituição. Instrumentais que apresentarem desgaste decorrente de uso deverão ser remetidos à manutenção ou substituição junto ao distribuidor;

- VERIFICAÇÃO E MANUSEIO DO PRODUTO

- Os instrumentais devem ser mantidos na embalagem original, até o momento da esterilização e uso; b) Nunca utilizar instrumentais danificados;

- Verificar a integridade dos componentes, após a abertura da embalagem – os componentes devem estar com a superfície uniforme, livre de riscos e manchas;

- Todos os produtos da marca Ortosintese são gravados com o logotipo;

- Quedas acidentais podem danificar os componentes, sendo necessária uma verificação da integridade com relação a danos superficiais e funcionalidade do sistema. Não utilizar o componente acidentado caso apresente irregularidade superficial, tais como deformações, riscos ou trincas, ou perda de funcionalidade.

  - CUIDADOS PARA LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO

Os instrumentais cirúrgicos são fornecidos NÃO ESTÉREIS e devem ser esterilizados antes de seu uso.

Certificar-se que somente equipamentos validados e que procedimentos e produtos específicos para limpeza /desinfecção e esterilização sejam utilizados, que o equipamento utilizado (desinfetador, esterilizador) seja submetido à manutenção regular e inspecionado e que os parâmetros validados sejam observados durante cada ciclo.

Os parâmetros adequados dos processos de esterilização devem ser analisados e conduzidos por pessoas treinadas e especializadas em processos de esterilização, assegurando a completa eficiência desse procedimento. Observar também os requisitos legais aplicáveis em seu país e os regulamentos de higiene aprovados pelo seu hospital. É de total responsabilidade do usuário a garantia de utilização de um processo de esterilização adequado e a verificação da esterilidade de todos os dispositivos, em qualquer fase do processo.

A Ortosintese recomenda os métodos de limpeza e esterilização descritos abaixo:

    - LIMPEZA MANUAL

Para reduzir o risco de infecção, é recomendado que os instrumentais sejam limpos antes da esterilização, utilizando uma solução bactericida e fungicida de largo espectro. Entretanto, deve-se observar:

- Não utilize agentes de limpeza agressivos, tais como ácidos minerais fortes (sulfúrico, nítrico etc.);

- Não use escovas de metal, polidores ou produtos abrasivos;

- Leia sempre as instruções do fabricante do agente de limpeza;

- As concentrações dos agentes de limpeza devem ser corretas;

- Utilize escova apropriada, de preferência de nylon. Nunca utilize escova de aço ou esponjas abrasivas, isto provoca ruptura da camada passivadora;

- Após o término da limpeza, os instrumentais devem ser secos imediatamente.

    - MÁQUINAS DE LIMPEZA

Caso sejam utilizadas máquinas de limpeza para os instrumentais, deve-se observar:

- Os instrumentais cirúrgicos devem ser colocados em bandejas para não causar danos ou avarias mutuamente;

- Os instrumentais cirúrgicos fabricados em materiais dissimilares devem ser limpos separadamente para evitar corrosão;

- O enxágue deve remover todos os agentes utilizados na limpeza;

- Após o término da limpeza, os instrumentais devem ser secos imediatamente.

    - LIMPEZA ULTRASSÔNICA

Os instrumentais cirúrgicos que forem limpos por meio de banhos ultrassônicos devem ser inicialmente desinfectados. Deve-se observar:

- Os instrumentais cirúrgicos fabricados em matérias dissimilares devem ser limpos separadamente para evitar corrosão;

- Enxágue os instrumentais cuidadosamente, com água, 70% a 80% de etanol aquoso ou isopropanol com tratamento ultrassônico subsequente;

- Após o término da limpeza, os instrumentais devem ser secos imediatamente;

- Se a água usada contiver uma alta concentração de íons, deve ser usada água destilada.

  - ESTERILIZAÇÃO

Este produto é comercializado na forma Não Estéril e não deve ser usado antes de passar por um processo validado de esterilização. A esterilização deve ser realizada em Autoclave a vapor antes da cirurgia, respeitando as normas vigentes da ANVISA e do Ministério da Saúde e normas ABNT NBR ISO 17665-1 – Esterilização de produtos para saúde – Vapor – Parte 1: Requisitos para o desenvolvimento, validação e controle de rotina nos processos de esterilização de produtos para saúde.

Os procedimentos de esterilização, bem como a qualidade e o treinamento do pessoal envolvido neste processo, são de inteira responsabilidade do serviço de saúde e dos profissionais envolvidos.

A Ortosintese recomenda o uso de temperatura e ciclo de exposição conforme abaixo:

- Pressão interna: 2,20 a 2,30 Kgf/cm²

- Temperatura de esterilização: 134ºC a 135ºC

- Tempo de esterilização: 20 minutos

- Tempo de secagem: 40 minutos

A validação dos parâmetros do processo de esterilização conforme o tipo específico de equipamento disponível no hospital é extremamente importante, assim como a correta manutenção corretiva e preventiva do equipamento de esterilização.

- CUIDADOS ESPECIAIS SOBRE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO PRODUTO MÉDICO

  - ARMAZENAMENTO

O armazenamento deve ser feito em local seco, à temperatura máxima de 25º C e umidade entre 35 e 70% UR.

O local de armazenamento deve estar limpo e seco, para manter as condições ideais de armazenamento, assim como a sua integridade física e química. O produto médico deve permanecer armazenado na embalagem original ou em container de acondicionamento apropriado.

  - TRANSPORTE

O transporte deve ser feito nas mesmas condições de armazenamento, com todos os cuidados de se transportar um produto frágil. O transportador é informado sobre o conteúdo. Os cuidados a serem tomados no transporte estão demonstrados na embalagem, assegurando, assim, proteção ao produto médico, desde a expedição até a entrega ao cliente.

- PROCEDIMENTOS RELACIONADOS AO DESCARTE DO PRODUTO

Os instrumentais que não tenham mais condições de uso devem ser adequadamente descartados pela instituição hospitalar conforme as determinações da RDC 222/2018 – PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde.

Os métodos e procedimentos adotados para o descarte de produtos médicos utilizados devem garantir sua completa descaracterização, de forma a eliminar qualquer possibilidade de reutilização. A responsabilidade pela descaracterização, bem como pela definição e aplicação dos métodos e procedimentos utilizados, é integralmente da instituição hospitalar. Cabe também à instituição assegurar a rastreabilidade adequada por meio de registros e informações pertinentes.

A Ortosintese recomenda que tais produtos médicos sejam deformados mecanicamente. Em seguida, os produtos devem ser identificados de forma clara e visível, indicando a sua condição, ou seja, impróprio ao uso.

- TEMPO DE VIDA ÚTIL

O tempo de vida útil depende do correto uso e manutenção do instrumental. O instrumental só deve ser utilizado para a finalidade para a qual foi projetado. Não realize adaptações nos instrumentais.

- MODELO DE ROTULAGEM

Ref.: xxxx

Lote: xxxxx

Quantidade: xx

Modelo Comercial

Nome Comercial

Nome Técnico

Registro ANVISA: 81202190013

Matéria-Prima

Fabricação: xx/xxxx

Validade: 10 anos

Frase: “Produto não estéril”

Responsável Técnico: Carlos Macoto Nakamura – CREA SP – 0601828973

|  | Cuidado e frase “Ver Instrução de Uso” |
| --- | --- |
|  | Fabricante |
|  | Data de Fabricação |
|  | Validade |
|  | Frágil, manusear com cuidado |
|  | Limite de umidade |
|  | Limite superior de temperatura |

Logotipo ORTOSINTESE, razão social, endereço, telefone, fax e site.

FABRICANTE:

ORTOSINTESE IND. E COM. LTDA.

Av. Nelson Palma Travassos, nº 651

Jaraguá - CEP 02.998-000

São Paulo - SP - Brasil

Fone: (005511) 3948-4000

Fax: (005511) 3948-4010

E-mail: regulatorio@ortosintese.com.br

81202190013 – Rev.10 – OUT.2026